## Лист1
ПРОТОКОЛ № _____
первичной (периодической) поверки преобразователей термоэлектрических (ТП)
Владелец: |  | Завод №423
Обозначение документа, по которому выполнялась поверка: |  | ГОСТ 8.338-2002МП
Наименование, обозначение и заводские (порядковые) номера используемых эталонов и рабочих СИ:
Термопреобразователь |  |  | Электроизмерительная аппаратура |  |  |  |  | Калибратор температуры / термостат
Тип | Зав. номер | Разряд | Тип | Зав. номер |  | Разряд |  | Тип | Зав. номер | Разряд
ЭТС | 18-162 | 3 | АСПТ | 22725 |  | -
ТПП(S) | 331 | 2
Условия проведения поверки:
Температура окружающей среды, °С |  |  |  | 23
Атмосферное давление, кПа, мм рт.ст. |  |  |  | 751 мм рт.ст.
Относительная влажность, % |  |  |  | 34
Результаты поверки
Внешний осмотр:
Наименование ТП | НСХ | Зав. номер | Класс допуска | Диапазон измерений, °С | Длина, мм | Диаметр термоэлектродов, мм |  | Разборный / неразборный | Замечания
ДТПК365-0707.200.1 | ТХА(K) | 70802170907307433 | 1 | -40...800 | 200
Определение электрической прочности и электрического сопротивления изоляции (Rиз):
Зав. номер | Rиз, МОм (при "+" и "-" полярности напряжения) |  |  |  | Среднее значение Rиз, МОм |  |  | Электрическая прочность изоляции (при первичной поверке)
| + |  | –
70802170907307433
Результаты измерений:
Зав. номер | Температура (T), °C |  | Приведенное значение ТЭДС (Eпр), мВ |  | Отклонение от НСХ (Δt), °С |  | Допуск (Δдоп), °С | Расширенная неопределенность (U), °С (к=2)
Эталонный термометр | 99,917 |  | 2,28003 |  | - |  | - | -
70802170907307433 | 100,027 |  | 4,09862 |  | 0,109 |  | 1,500 | 0,140
Эталонный термометр | 295,955 |  | 4,14292 |  | - |  | - | -
70802170907307433 | 296,076 |  | 12,04536 |  | 0,120 |  | 1,500 | 0,302
Эталонный термометр | 491,400 |  | 6,20781 |  | - |  | - | -
70802170907307433 | 489,933 |  | 20,21512 |  | -1,467 |  | 1,966 | 0,304
Эталонный термометр | 693,893 |  | 7,33932 |  | - |  | - | -
70802170907307433 | 692,023 |  | 28,79538 |  | -1,870 |  | 2,776 | 0,311
Эталонный термометр | 799,514 |  | - |  | - |  | - | -
70802170907307433 | 797,117 |  | 33,15650 |  | -2,397 |  | 3,198 | 0,324
Заключение
Наименование ТП | Зав. номер | Заключение о пригодности ТП
ДТПК365-0707.200.1 | 70802170907307433 | удовлетворяет заданному классу допуска/удовлетворяет классу 1
Дата: 24.03.2020 | Поверитель ___________________ (Исаева Т.И.)